| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | 产品特点: 1.适用于试管（直径 10～29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量 1～50ml 2.样品位数 24 位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品位都有数字编号 3.自由升降的针型阀管，采用进口调节阀每路气流可以单独控制，可以上下升降， 使用氮气和空气吹扫样品表面。 4. 圆形结构，尺寸紧凑，占用最少的通风橱空间，样品盘和吹扫架可同时 360 度旋转且可以同时升降，避免样品造成交叉污染。方便样品支架进出水浴，操作方便 5.标准气针长度为：150mm 6.圆形恒温水浴，温度液晶显示，水浴温度：室温～99℃ 7.所有部件可耐有机溶剂。 8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 9.采用智能液晶温控器，可定时采用 PID 技术并可实现超温报警及防干烧功能 10.采用无色无味透明日本原装 SMC TUS 软管，水浴锅/吹扫架采用 304 不锈钢材料 11.双气路，可接氮气源（适用于敏感样品）和空气源（适用于稳定样品） 性能指标: 1.温度范围：室温～99℃（66*45mm 液晶显示） 2.控温精度 ±0.5℃ 3.试管尺寸：10～29mm 4.气体流量：0～15L/Min，内置氮气流量阀 5.气体消耗量：330ml/min/样品 （可调节） 6.加热方式:恒温水浴 7.内胆尺寸:φ40x20cm 8.外形尺寸：420x420×850mm | 1台 |
| 2 | 固相萃取装置 | 1.自动程度：手动型 2.通道数量：多通道 3.萃取类型：柱萃取 4.流速控制：0.1-30ml 5.淋洗溶剂种类：各种 6.样品数：24 7.上样体积：1-30ml 8.与溶剂接触材料：PTFE 9.配无油真空泵 | 1台 |
| 3 | 超声波清洗器 | 主要技术参数 外形尺寸：355*325*375mm 内槽尺寸：330*300*150mm 容量：15L 超声频率：40kHz 超声功率：400W 超声功率可调范围：40-100% 加热功率：800W 温度设定范围：室温-80℃ 工作时间可调：1-480min 液位显示、保护：有 其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 | 1台 |
| 4 | 通风橱 | 供应商应自行勘察现场，并结合本设备实际要求，根据现场情况自行设计出科学、规范、实用的布局，以满足实验需求。 1、通风橱尺寸：1800*850*2350mm ★2、标书中须根据勘察后的实验室尺寸，提供通风柜布局设计图，需尺寸准确、科学、规范、实用。 ★3、标书中须根据勘察后的实验室尺寸，提供通风柜配电布局设计图，需尺寸准确、科学、规范、实用。 ★4、标书中须根据勘察后的实验室尺寸，提供通风柜通风设计图，需尺寸准确、科学、规范、实用。 5、上柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条整体焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。 6、台面 台面采用厚度≥12.7mm优质实芯理化板制作，各项功能须达到如下检测要求（检测报告封面须上有CMA等国家级认证标识）： （1）化学性能检测：检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,符合化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于129项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； （2）物理性能检测：检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供静曲强度≥115Mpa、弹性模量≥13000Mpa、密度≥1.5g/cm3、24h吸水率≤0.1%、漆膜附着力0级、漆膜硬度≥8H、抗冲击性能≤6.0mm、表面耐龟裂性能5级、表面耐香烟灼烧性能5级、表面耐干热性能5级、表面耐湿热性能5级、表面耐磨性能≥1200r、耐光色牢度性能5级等不低于21项检测； （2）甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出； （3）放射性检测：检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； （5）抗菌性能检测和防霉性能检测:检测依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； （6）抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告； （7）重金属检测：检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格； （8）燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级； （9）环保检测：检测依据QB/T2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,要求甲醛去除率≥45%，甲苯去除率≥15%； 备注：投标商须提供满足上述功能参数要求的相关检测报告的原件扫描件，检测报告上须注明本次项目的项目名称和项目编号并加盖制造商公章有效。 7、下柜体 采用8mm耐酸碱PP材质，四角设 计“方管结构”及“T”型结构。根据实验的种类及特点，可选用移动式柜体，框架式结构，调节脚采用万向轮。 8、移门系统 导轨：采用特制PVC材料，线接触设 计，最低程度减少摩擦力 视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设 计。 平衡块：放置在侧板维修孔里面,方便日后维护作业。 视窗：左右两侧独立悬挂,避免悬索断开移门突然落下带来的安全问题. 无段式左右同步设 计，手感轻盈，单指挑移门任一边角均可自由调节移门髙度, 标配5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性。 拉绳：SUS316L外包PVC 滑轮：PP静音滑轮，摩擦力很小 配重块：采用PP外壳+SUS304花篮扣，方便调节 9、电子器件 照明：防水、防尘、抗冲击三防灯罩，LED灯管 插座：实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座 配电箱：同质PP外壳*1, 接触器*1,热继电器*1，小型断路器*1 控制器：带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数 10、其他配件 门把手：耐酸碱PP材质 门合页：耐酸碱PP材质 集气罩：耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 导流夹：耐酸碱PP材质 PP水杯: 材质与PP大号水槽一致 单联水龙头：:材质与三联水龙头一致 11、供应商负责实验室原有设备家具等拆除搬运，水电改造铺设等。 12、供应商负责安装通风橱以及安装所需的所有辅材。 | 1台 |